西安胜利仪器有限责任公司最新推出的VICTOR 25多功能过程校准器是一款多功能、高精度、高稳定性、容易使用的手持式现场过程校准工具，它提供的强大功能可测量、输出和校准几乎所有的过程参数。以下介绍它几个典型的应用实例：
[关键词] 过程校准器、温度装置的校准、回路校准、压力装置的校准
一、           温度装置的校准
在工业生产过程和商业过程中温度的检测起着很重要的作用，如监视钢厂中钢水的温度，电厂中锅炉炉膛的温度，化工厂反应罐中的温度或食品厂冷冻室的温度等等。现场中一般使用测温元件，如热电偶（TC）或热电阻（RTD）将温度信号转换为电信号，再由温度显示器显示出相应的温度，或由温度变送器变换成标准的4-20mA信号，也可将转换后的电信号送入温度控制器, 直接对温度进行控制。以下是几个典型的应用实例:
 
使用热电偶测量温度


将热电偶的两芯插座通过转接器插入VICTOR 25测量端，按测量[ON]键启动测量，按测量[FUN] 键选中热电偶测量，按测量[RANGE]键选择热电偶分度号，按[RJ-ON]键启动自动冷端补偿，此时校准器上端显示出当前测量的温度值。显示器右上角显示当前的环境温度值，按[T.display]键还可显示当前测得的mV值。
 
 
校准温度控制器


如图所示，VICTOR 25输出一个TC的温度信号，输入设置为开关量检测功能。缓慢的改变VICTOR25的输出温度，当开关由断开变为闭合时，VICTOR 25发出一声响，显示‘close’，这时输出的温度值为使控制器输出节点闭合的温度值。记下此时VICTOR 25的输出值，再缓慢以相反的方向改变输出值，当VICTOR 25再次发出声响并显示‘open’ 时观察输出节点断开时VICTOR 25的输出值，它与上一个动作值之差为控制器的输出报警回差。
二、回路校准
   生产过程中4-20mA信号是一个最具有代表性的过程变量， 对它的校准是现场校准的一项重要工作。
校准回路电源供电隔离器
                    
回路电源供电隔离器（简称隔离器）是一种产生和输入端4-20mA成比例，并与输入信号电气完全隔离的装置。它不同于两线变送器，其工作电压来自隔离器的输入端。使用VICTOR 25校准隔离器接成如上图所示，VICTOR 25输出设为mA功能，此时的接线相当于它模拟一台两线制的变送器输出，输入设为测量mA功能，此时改变VICTOR 25的输出，它的输入也能产生相应的改变，以此便可对回路电源供电隔离器进行校准。此时可利用[mA%]键和输出[25%]键手动阶梯输出功能检查隔离器的线性度。
 
校准两线制变送器


两线隔离变送器能够提供和回路隔离器同样的隔离功能，所不同的是它可为各种信号提供信号调节功能，变送器可接收热电偶（TC）和热电偶（RTD）输入，还可接收频率、直流电流或压力传感器产生的mV信号等等。
它的输出端与供电电源共用两根线，在此之间产生4~20mA的变化电流，并与输入信号成比例。VICTOR 25所具有的同时输出和测量并提供24V回路电源的功能，非常适合对各类的两线制变送器进行校准。以频率输入的变送器为例，如上图所示，VICTOR 25输出设置为频率，测量设置为mA，改变VICTOR 25的输出频率，输入则会相应变化，以此便可校准这台变送器。
三、压力装置的校准
    压力参数是生产过程中常用的参数，几乎所有的工厂都有压力设备，如锅炉、空压机等等。为保证工厂安全有效的运行，需要对压力设备进行周期性校准。利用VICTOR 25和它配置的数字压力模块可方便的进行压力设备的校准工作。注意完成压力设备的校准工作，您还需要一个提供压力的源，如手操泵或压力瓶等。
  
校准压力变送器


压力变送器是将压力信号转换为标准的4-20mA的电气回路模拟信号的设备。
将VICTOR 25的输入设置为提供回路电压同时测量电流，输出设置为压力，通过改变外部压力源的输出压力，便可对压力变送器进行校准。
校准压力开关


利用VICTOR25过程校准器的开关量自动锁定功能，可方便的校准压力开关的开关调整点和回差。
VICTOR25输入设置为开关量测量功能，输出设置为压力输出，缓慢地改变压力源的输出压力，当压力开关动作时，VICTOR25发出一声响，并锁定这一时刻的输出压力显示值和输入的开关状态。记住此值，按[START]键释放输出压力显示值并向相反的方向改变输出压力，当压力开关再次改变状态时，VICTOR25又发出一声响，并锁定压力显示值和输入的开关状态，两次压力值之差即为压力开关的回差。